ВЫДЕРЖКА

из санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.1.3678-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ
или оказание услуг» (раздел: медицинская деятельность)

## Требования к контролю стерилизации

4.27.1. Контроль работы паровых, воздушных и газовых стерилизаторов осуществляется визуальным (техническим), химическим и бактериологическим методами.

4.27.2. Химический контроль проводится в каждом цикле стерилизации с применением термовременных индикаторов, размещаемых внутри упаковки.

4.27.3. Бактериологический контроль работы стерилизаторов проводится с использованием биологических индикаторов не реже 1 раза в месяц.

4.27.4. Контроль смывов на стерильность с изделий медицинского назначения проводится ежемесячно — не реже 1 раза в месяц для каждого вида изделий.

4.27.5. При получении положительного результата бактериологического контроля немедленно прекращается использование стерилизатора, проводится внеплановая поверка, извлекается партия стерилизованных изделий, проводится повторная стерилизация. Результаты и принятые меры фиксируются в журнале.

4.27.6. Журнал контроля стерилизации хранится не менее 5 лет с даты последней записи.

4.27.7. Ответственным за ведение журнала контроля стерилизации и температурного режима стерилизаторов назначается приказом руководителя медицинской организации конкретное физическое лицо.

## Требования к дезинфекции

4.28.1. Текущая дезинфекция помещений проводится не реже 2 раз в смену с использованием разрешённых к применению дезинфицирующих средств.

4.28.2. Генеральная уборка операционных, перевязочных, процедурных, манипуляционных кабинетов и кабинетов хирургического профиля проводится 1 раз в неделю.

4.28.3. Генеральная уборка прочих помещений медицинского назначения — 1 раз в месяц.

4.28.4. Контроль качества дезинфекции проводится медицинской организацией с использованием химических индикаторов и бактериологических смывов не реже 1 раза в квартал. Результаты фиксируются в журнале.

## Требования к контролю здоровья персонала

5.12.1. Сотрудники медицинских организаций проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздрава России.

5.12.2. Периодические медицинские осмотры персонала медицинской организации проводятся не реже 1 раза в год для лиц, контактирующих с пациентами.

5.12.3. Все случаи отстранения работника от работы по медицинским показаниям фиксируются в журнале учёта медицинских осмотров.

## Требования к обращению с медицинскими отходами

6.14.1. Сбор медицинских отходов класса Б осуществляется в одноразовую герметичную упаковку жёлтого цвета.

6.14.2. Хранение медицинских отходов класса Б в пределах структурного подразделения — не более 24 часов. В специально оборудованном помещении при температуре не выше +5°C — до 7 суток.

6.14.3. Вывоз медицинских отходов класса Б осуществляется по договору со специализированной организацией не реже 1 раза в 3 дня.

6.14.4. Учёт движения медицинских отходов класса Б ведётся в журнале с указанием даты, массы и фамилии ответственного лица.

Источник: КонсультантПлюс, СанПиН 2.1.3678-20 (учебная выдержка)